Minimálne technické parametre pre predmet zákazky

| Názov: | Monitorovacia centrála |
| --- | --- |
| Celkový počet kusov: | 1 |

Uchádzač:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Typ prístroja: |  |
| Výrobca: |  |

- Položka č. 1 Centrálna monitorovacia jednotka

- Minimálne technické parametre a požiadavky pre predmet zákazky položku č. 1

| - celok | - časť | - Technická špecifikácia | - Hodnota technického parametra | - Hodnota parametra ponúkaného prístroja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitorovacia centrála | - Technická špecifikácia | - Centrálna monitorovacia jednotka schopná pripojenia a súčasného zobrazenia pacientskych monitorov | - min 8 | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | - Centrálna monitorovacia jednotka schopná pripojenia dvoch farebných displejov s veľkosťou uhlopriečky | - min. 55 cm | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | - Umožňujúca zväčšené zobrazenie vybraného lôžka pacienta s monitorovanými parametrami a krivkami pri súčasnom zobrazení ostatných monitorov v monitorovacej sieti | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Obojstranná komunikácia medzi centrálnou stanicou a pacientskymi monitormi pre nastavenie pacientskych údajov, alarmov a manuálne spustenie merania pre neinvazívny TK priamo z centrály | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Bezdrôtový systém komunikácie centrálnej monitorovacej jednotky a pacientskych monitorov | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Pamäť alarmov a aktuálnych záznamov aktivovaných z centrálnej stanice monitora. Všetky záznamy z časovej slučky najmenej 20 s pred začiatkom spustenia alarmu. | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Databáza pacientov uchovávajúca údaje po prepustení z oddelenia. | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Komunikácia s monitorom s informáciami o mene alebo identifikátore pacienta vloženom do databázy. | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Databáza, ktorá ukladá alarmy a aktuálne záznamy spojené s databázou pacientov | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Delenie alarmov do 3 úrovní podľa dôležitosti so stanovenými hláseniami na obrazovke monitora | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Centrála umožňujúca export monitorovacích správ do tlačiarne ako aj do formátu pdf pre ďalšie spracovanie | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Zobrazené krivky: 2kanálové EKG, 1 krivka dýchania, krivka SpO2, IBP krivka, CO2 krivka | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Spotreba Energie za deň | - kWh/deň | - Uviesť presnú hodnotu |
|  | - Zostava prístroja | 1 Centrálna monitorovacia jednotka | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Displej s uhlopriečkou min. 55cm | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Laserová tlačiareň pripojená do monitorovacej siete | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - USP zdroj pre nepretržitú prevádzku | áno | - Áno/Nie |
|  | - Osobitné požiadavky | - Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Slovenské menu | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Zaškolenie personálu | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Záručná doba min. 24 mesiacov | áno | - Áno/Nie |

- Položka č. 2  Monitor vitálnych funkcií I.

- Minimálne technické parametre a požiadavky pre predmet zákazky položku č. 2

| - celok | - časť | - Technická špecifikácia | - Hodnota technického parametra | - Hodnota parametra ponúkaného prístroja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitor vitálnych funkcií I. | - Technická špecifikácia | - Monitor s farebnou dotykovou obrazovkou | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Rýchly štart - úplná funkčnosť monitora od zapnutia | max. 5 s | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Konvekčné chladenie, bez ventilátora | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Monitor umožňujúci zadefinovania kategórie pacienta od novorodenca po dospelého | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Zabudovaný bezdrôtový modul pre zosieťovanie do monitorovacej siete | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Zabudovaná batéria | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Výdrž internej batérie prístroja počas monitorovania pacienta | - min. 3 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | - TFT displej | - min. 12,1“ | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Prezentácia mena alebo identifikátora pacienta vloženého do databázy na monitore | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - 3/5 zvodové EKG/srdcová frekvencia | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Neinvazívny krvný tlak | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Digitálne meranie SpO2/pulzu | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Respirácia, teplota | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Analýzy ST segmentu, Arrhythmie | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Kapnografia Et-CO2 main stream | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Meranie IBP | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | meranie IBP kompatibilné s prevodníkmi IBP typu B Braun (REF:4000239) pre dodržanie kompatibility existujúceho prístrojového vybavenia | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Modul minútového objemu srdca a neinvazívneho tlaku krvi | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Pamäť trendov | - min. 165 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Pamäť všetkých meraní a operácií v menu | - min. 48 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Možnosť spustiť nahrávanie z ponuky ovládacieho panela z časového cyklu vopred | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Slovenské menu | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Spotreba Energie za deň | - kWh/deň | - Uviesť presnú hodnotu |
|  | - Zostava prístroja | - Monitor vitálnych funkcií v zmysle opisu | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Príslušenstvo pre dospelých | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Príslušenstvo pre deti | áno | - Áno/Nie |
|  | - Osobitné požiadavky | - Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Zaškolenie personálu | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Záručná doba min. 24 mesiacov | áno | - Áno/Nie |

- Položka č. 3  Monitor vitálnych funkcií II.

- Minimálne technické parametre a požiadavky pre predmet zákazky položku č. 3

| - celok | - časť | - Technická špecifikácia | - Hodnota technického parametra | - Hodnota parametra ponúkaného prístroja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitor vitálnych funkcií II. | - Technická špecifikácia | - Monitor s farebnou dotykovou obrazovkou | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Rýchly štart - úplná funkčnosť monitora od zapnutia | max. 5 s | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Konvekčné chladenie, bez ventilátora | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Monitor umožňujúci zadefinovania kategórie pacienta od novorodenca po dospelého | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Zabudovaný bezdrôtový modul pre zosieťovanie do monitorovacej siete | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Zabudovaná batéria | áno | - Áno/Nie |
|  |  | Výdrž internej batérie prístroja počas monitorovania pacienta | - min. 3 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | - TFT displej | - min. 12,1“ | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Prezentácia mena alebo identifikátora pacienta vloženého do databázy na monitore | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - 3/5 zvodové EKG/srdcová frekvencia | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Neinvazívny krvný tlak | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Digitálne meranie SpO2/pulzu | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Respirácia, teplota | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Analýzy ST segmentu, Arrhythmie | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Kapnografia Et-CO2 main stream | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Meranie IBP | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | meranie IBP kompatibilné s prevodníkmi IBP typu B Braun (REF:4000239) pre dodržanie kompatibility existujúceho prístrojového vybavenia | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Pamäť trendov | - min. 165 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Pamäť všetkých meraní a operácií v menu | - min. 48 hod | - Uviesť presnú hodnotu |
|  |  | Možnosť spustiť nahrávanie z ponuky ovládacieho panela z časového cyklu vopred | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | Slovenské menu | - áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Spotreba Energie za deň | - kWh/deň | - Uviesť presnú hodnotu |
|  | - Zostava prístroja | - Monitor vitálnych funkcií v zmysle opisu | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Príslušenstvo pre dospelých | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Príslušenstvo pre deti | áno | - Áno/Nie |
|  | - Osobitné požiadavky | - Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované | áno | - Áno/Nie |
|  |  | - Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno | Áno/Nie |
|  |  | - Zaškolenie personálu | áno | Áno/Nie |
|  |  | - Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno | Áno/Nie |
|  |  | - Záručná doba min. 24 mesiacov | áno | Áno/Nie |

V .................................., dňa: .....................................

.......................................

podpis